## 購入仕様書
医 療 器 械 購 入 仕 様 書
○医療器械の概要
・名 称 内視鏡洗浄消毒装置ＯＥＲ－６
・メ ー カ ー オリンパスマーケティング株式会社
・仕 様
１．使用環境
１－１ 周囲温度10℃～40度であること。
１－２ 相対湿度30％～85％であること。
１－３ 水道水供給量17Ｌ／分以上で使用できること。
１－４ 水道水圧の目安0.1ＭＰａ以上0.5ＭＰａ以下で使用できること（水撃作用含む）。
１－５ 水道水温5～28℃で使用できること。
２．適用内視鏡
２－１ オリンパス社の内視鏡であること。
３．洗浄方式
３－１ 外表面：超音波・流液、チャンネル内：送液、ボタン類：超音波・流液
４．消毒方式
４－１ 外表面：浸漬、チャンネル内：送液・充満、ボタン類：浸漬
５．消毒時間
５－１ 1～10分で1分ごとに設定変更が可能であること。
６．消毒液加温設定
６－１ 20℃（20℃未満の場合に、20℃まで加温する機能を有していること）。
７．洗浄適用
７－１ 内視鏡スコープの他にEUSプローブ、付属のボタン類も洗浄・消毒できること。
８．使用洗浄液
８－１ アセサイド6％消毒液800ｍカセットボトル指定であること。
８－２ 超音波洗浄も併用にて行うことが可能なもの。
８－３ 高水準消毒が行えること。
９．外形寸法
９－１ 本体の外形寸法は、1012(H)×450(W)×792(D)mm以下であること。
10．漏水検知
10－１ 漏水検知を液中での気泡確認法にて行えること。
11．出力
11－１ ＵＳＢポートを搭載し、洗浄履歴データのデジタル出力が可能であること。
○医療器械の納期
・令和８年9月30日
○医療器械の納入場所および数量
・納 入 場 所 能登町字宇出津タ字９７番地 公立宇出津総合病院
（内視鏡室）
・数 量 １式
〇その他
「医療器械の概要」で示す物品以外の同等品は不可とする。