## 購入仕様書
医 療 器 械 購 入 仕 様 書
○医療器械の概要
・名 称 麻酔器ＣＳ６５０Ｖ２Ｓ
・メ ー カ ー ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社
・仕 様
１．定格電源
１－１ 100-120VAC 50/60Hz 10A（アウトレットあり）
１－２ 100-120VAC 50/60Hz 2A（アウトレットなし）
１－３ 内臓バッテリによる動作時間：通ジュの使用状況で90分以上のこと。
２．ベンチレータ操作／表示
２－１ 操作画面サイズは15インチ以上、LCDカラータッチスクリーンであること。
２－２ 表示言語は日本語であること。
３．フロー表示及び設定範囲
３－１ 設定：流量調節ノブにてＯ2、Air/N2Oで設定できること。
３－２ 流量調節ノブにてＦＧＯ2を表示できること。
３－３ 酸素フロー設定範囲：0.0～15.0L／分
３－４ 笑気フロー設定範囲：0.0～10.0L／分
３－５ 空気フロー設定範囲：0.0～15.0L／分
４．ガス供給及び安全機能
４－１ ガス入力圧範囲は280～600kPaであること。
４－２ 酸素濃度低下防止機構を有し、リンク25にて25％以上に保たれること。
５．呼吸回路
５－１ 呼吸回路はＣＯ2バイパス機能付のコンパクトブリージングシステムであること。
５－２ カニスタ容量はリユーザブル1370mL、ディスポーザブル1400mLであること。
６．アラームセッティング
６－１ 一回換気量はLow：OFF、1-1500mL、High：20-1600mLであること。
６－２ 分時換気量はLow：OFF、0.1-10L/分、High：0.5-30L/分、OFFであること。
６－３ 吸気酸素濃度はLow：18-99％、High：19-100％、OFFであること。
６－４ 長時間無呼吸アラームはアプニア継続時間⋗120秒であること。
７．ベンチレータ仕様
７－１ 自発呼吸表示機能があること。
７－２ 吸気圧設定範囲は5-60cmＨ2Ｏであること。
７－３ ターミネーションクライテリアは5-75％であること。
○医療器械の納期
・令和８年9月30日
○医療器械の納入場所および数量
・納 入 場 所 能登町字宇出津タ字９７番地 公立宇出津総合病院
（手術室）
・数 量 １式
〇その他
「医療器械の概要」で示す物品以外の同等品は不可とする。