## 購入仕様書
医 療 器 械 購 入 仕 様 書
○医療器械の概要
・名 称 デジタルスケールベッド
・例 示 品 デジタルスケールベッドSD-9290THW
・メ ー カ ー シーホネンス株式会社
・仕 様
○医療器械の納期
・令和８年９月30日
○医療器械の納入場所および数量
・納 入 場 所 能登町字宇出津タ字９７番地 公立宇出津総合病院（透析室）
・数 量 １式
１ 計量法検定有りの仕様であること。
２ 全長は2,180mmであること。
2-1 床幅は780mm以上であること。
2-2 全幅は890mm以上であること。
2-3 ボトム高さはライトウエイ仕様であること。
３ デジタルスケールの定格電圧はAC100V 50/60Hzであること。
3-1 消費電力は170W以下であること。
3-2 使用温度範囲は5～35℃であること。
3-3 精度等級は3級であること。
3-4 ひょう量（最大計測質量）は200kg以上であること。
3-5 目量（最小表示）は0.1kg以下であること。
3-6 最小測定量は5kgであること。
3-7 最大風袋量は-200kgであること。
3-8 出力端子はRS-232C準拠であること。